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体外除颤仪（AED）项目采购需求

一、项目概况
2026年，湖南省福利彩票发行中心在全省提质建设一批福彩“爱心驿站”，并推动纳入2026年全省重点民生实事项目建设。为丰富完善“爱心驿站”便民利民设施，改进提升服务质量，更好践行福彩公益宗旨，湖南省福利彩票发行中心计划采购一批面向社会公众的体外除颤仪（AED）专用设备，选择性投放省内部分福彩“爱心驿站”，更好地服务社会公众，放大惠民影响。
2、 项目预算
项目预算98000元，包含专业设备、存放柜、物流交通、教学培训、售后维保、税金等全部费用。
三、服务内容与范围
（一）体外除颤仪（AED）专用设备采购
参数要求：
1.    面向社会公众，具备开盖即开机或开机后一键操作设计，且电极片预连接于主机
2 ． 除颤输出波形：双向波
3 ． 输出能量：具有 150,150,200J 除颤能量
4.     充电时间：在电池使用少于 15 次的状态下，达到最大充电能量小于 9 秒
5 ． 最大电压：1100±50V
6 ． 可除颤的阻抗范围：20 Ω~200 Ω
7.     电池待机存放时间：不低于5 年
8.     具有 LED 可视性提示功能
9.     具有自动自检功能
10 ．具有红外数据传输功能
11 ．具有ECG 记录功能
12 ．具有除颤波形管理软件
13 ．防水等级 IP66
14.    设备具备现场录音、录像功能，可存储抢救记录数据，包括 ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、 除颤电击次数、录音文件等
15.    支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据
16.    具有设备远程管理系统
17.    系统功能：支持对所安装的 AED  进行远程集中管理和性能状况监控，可集中管理所有已安装 AED 设备的状态，具体包括：每台 AED 的设备编号、设备位置信息、自检信息、电池电量、电极片有效期等相关信息。
（二）体外除颤仪(AED)存放柜采购
1、机柜款式为壁挂式或立式，用于存放 AED、提供开箱报警提示功能、AED 展示等用途。  
2、透明视窗：高强度PC耐力板
3、 机柜主体：1.2mm冷轧钢板 
4、 门锁形式：无锁，磁铁自吸  
5、 报警功能：声光报警  
6、 供电方式：碱性9V电池
（三）设备交付
· 合同签订后15个自然日内交付设备，并完成安装调试、培训及验收。
· 交货地点：省内部分福彩“爱心驿站”网点（甲方提供详细收货人地址、姓名、联系方式等信息）。
（四） 培训要求
· 每一处收货点均通过线上或线下方式提供AED设备操作教学培训（含除颤仪安装使用、日常自检、电极片更换等），对网点有现场教学需求的，设备供应方需派人现场指导培训，确保包教包会。培训人数覆盖采购方指定人员，并填写《培训记录表》。
· 每一处收货点均提供中文操作手册、快速操作卡。
（五） 质保与售后
· AED整机质保：≥5年；存放柜质保期：≥1年
· 质保期内免费维修、免费更换非人为损坏配件；电池质保不低于2年。
· 响应时效：接报修后1小时内响应，同城2小时内到场，省内异地5小时内到场。
· 备机服务：维修超过2个工作日无法修复的，提供备用机。
 四、供应商资质要求
· 投标人为生产企业或授权代理商，须提供医疗器械注册证（三类）、生产/经营许可证。
· 所投产品须在“医疗器械注册证”有效期内，注册证载明适用范围须涵盖“体外除颤”。
· 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与本次采购活动。
· 本次采购不接受联合体响应。
五、验收标准
1. 到货验收：核对品牌、型号、数量、外观完好性、附件清单（主机、电池、电极板/片、电源线、说明书、合格证）。
2. 性能验收：现场开机测试手动除颤充放电、AED心律分析流程、自检功能。
3. 培训验收：完成培训并签署培训确认单。
4. 资质归档：医疗器械注册证、授权书、保修承诺函等文件齐全。
六、服务期限
自合同签订生效之日起计算，15个自然日内按合同完成全部设备供货、安装、测试、培训、资料交付工作。相关质保及售后服务按规定的时限执行。
七、付款方式
全部器材设备按需交付，且安装、测试、培训完成，经采购人验收合格后10个工作日内，采购人向成交供应商一次性支付合同全额款项。

